巴中市中医院

新冠病毒核酸快速检测仪紧急采购项目

比

选

文

件

中国·四川（巴中）

巴中市中医院印制

2022年9月1日

目    录

第一章  比选邀请	1

第二章  比选须知	2

第三章 比选响应文件格式	7

第四章、供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	11

第五章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	11

第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款	13

第七章  评审办法	15

第八章 采购合同（草案）	17

第一章  比选邀请

巴中市中医院拟对“新冠病毒核酸快速检测仪紧急采购项目”进行院内比选采购，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加比选。

###### 一、项目名称：巴中市中医院新冠病毒核酸快速检测仪紧急采购项目

###### 二、项目简介：本项目共1个包，采购内容便携式快速实时荧光定量PCR分析仪1台（具体详见第六章“本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款”）

###### 三、供应商参加本次采购活动，应当在提交比选响应文件前具备下列条件：

###### 1.供应商应具备下列条件：

###### 1.1具有独立承担民事责任的能力；

###### 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

###### 1.4法律、行政法规规定的其他条件。

###### 1.5投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可证/经营备案材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

###### 四、比选地点及截止时间：

###### 1.比选响应文件的递交地点：巴中市中医院回风院区11楼医学装备部（一）。

###### 2.递交比选响应文件的截止时间：2022 年9月2日 18时前。

###### 3.比选文件必须在截止时间前送达递交地点。逾期送达或者未按照比选文件要求密封的比选文件恕不接受。

###### 五、开标地点及开标时间：巴中市中医院回风院区，开标时间另行通知。

###### 六、本比选邀请在“巴中市中医院官网（http://www.scbzzyy.cn/Index.html）”上以公告形式发布。

###### 七、联系方式：

###### 采购人：巴中市中医院

###### 地 址：巴中市巴州区巴州大道546号；

###### 联 系 人：李老师；

###### 联系电话：13518470918

第二章  比选须知

一、比选须知附表

| ###### 序号 | ###### 条款名称 | ###### 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 采购人 | 巴中市中医院 |
| ###### 2 | ###### 采购项目名称 | 巴中市中医院新冠病毒核酸快速检测仪紧急采购项目 |
| ###### 3 | ###### 比选文件编制 | ###### 由巴中市中医院编制 |
| ###### 4 | ###### 项目预算 ###### （实质性要求） | ###### 9.0万元； ###### 超过采购预算的比选为无效比选。 |
|  | ###### 项目最高限价 ###### （实质性要求） | ###### 最高限价为：9.0 万元。 超过最高限价的报价为无效报价。 |
| ###### 5 | ###### 采购方式 | ###### 比选采购 |
| ###### 6 | ###### 评标方法 | ###### 综合评分法 |
| ###### 12 | 比选文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：李老师 联系电话：13518470918 |

二、总  则

1. 适用范围

###### 1.1 1.1 本比选文件仅适用于本次比选采购项目。

2. 有关定义

###### 2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是巴中市中医院。

###### 2.2 “供应商”系指购买了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

三、比选文件

6．比选文件的构成

###### 6.1 比选文件是供应商准备比选响应文件和参加比选的依据，同时也是比选的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

###### （一）比选邀请；

###### （二）供应商须知；

###### （三）比选文件格式；

###### （四）供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

###### （五）供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

###### （六）本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款

###### （七）评标办法；

###### （八）采购合同（草案）。

###### 6.2 供应商应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选响应文件将被拒绝。

7. 比选文件的澄清和修改

###### 7.1招标采购单位可以依法对比选文件进行澄清或者修改。

###### 7.2 供应商认为需要对比选文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

四、比选响应文件

8．比选响应文件的组成

###### 供应商应按照比选文件的规定和要求编制比选响应文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在比选响应文件中载明。供应商编写的比选响应文件应包括下列部分：

###### 8.1 报价部分。供应商按照比选文件要求填写的“报价表”。

###### 本次招标报价要求：

###### （1）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

###### （2）供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效比选处理。（实质性要求）

###### 8.2 技术部分。包括下列内容：

###### （1）投标产品的品牌、型号、配置；

###### （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说

###### 明书、采购人手册等材料予以佐证）；

###### （3）产品彩页资料或技术资料；

###### （4）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

###### 8.3 商务部分。供应商按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（2）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

8.4售后服务。供应商按照比选文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施；

（2）其他有利于用户的服务承诺。

###### 8.5其他部分。供应商按照比选文件要求作出的其他应答和承诺。

9．比选文件格式

9.1 供应商应执行比选文件第三章的规定要求。

9.2 对于没有格式要求的比选响应文件由供应商自行编写。

10．比选文件的印制和签署

###### 10.1 供应商应当准备比选响应文件正本1份、副本1份。比选文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面比选响应文件为准。

###### 10.2 比选响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

###### 18.3 比选响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

###### 10.4比选响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

###### 10.5 比选响应文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

###### 10.6 比选响应文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

五、开标和中标

12．开标

开标在采购单位规定的时间和地点公开进行。

13. 比选程序

（1）采购单位将在规定的时间和地点进行比选，比选采购会议由采购单位工作人员主持，所有供应商均应准时参加比选采购会议。

（2）采购单位工作人员应当核验出席比选活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（3）采购单位工作人员接收比选响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

（4）主持人宣布比选采购会议开始，介绍比选现场的人员情况，宣读提交比选响应文件的供应商名单、比选纪律、应当回避的情形等注意事项

（5）提请供应商代表查验比选响应文件密封情况。

（6）主持人按比选响应供应商签到的先后顺序当场拆封比选文件，并送至评审场所。

（7）比选小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应比选文件的响应文件按无效响应处理，比选小组应当告知提交响应文件的供应商。

（8）比选小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋谈，并给予所有参加比选的供应商平等的磋谈机会。

（9）在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（10）比选文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，比选结束后，比选小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（11）经比选确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（12）本项目将按比选小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

14.比选原则和方法

（1）比选原则。比选小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；比选小组及有关工作人员不得私下与比选供应商接触。

（2）比选办法。具体比选内容及评分标准等详见《第七章：评审方法及评分标准》。

15. 评标情况公告

所有供应商比选响应文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“巴中市中医院官网”上采购结果公告栏中予以公告。

16. 中标通知书

中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购单位处领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

16. 签订合同

中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

17. 验收

本项目采购人将严格按照采购相关法律法规以及《四川省采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

七、比选纪律要求

18. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目比选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定将取消中标资格或者认定中标无效。

第三章 比选响应文件格式

## 一、本章所制比选响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商比选文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以比选文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制比选响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身比选情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商比选响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

## 三、本章所制比选响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变比选文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、报价单

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 制造商家及规格型号 | 比选单价 （万元） | 比选总价 （万元） | 交货时间 （完工期） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：

### 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和比选文件规定的其它费用。

### 2.“报价单”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

### 3.“报价单”以包为单位填写。

### 供应商名称：        （盖单位公章）

### 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

二、其他材料（格式自拟）

项目名称：

（格式自拟）

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：

# 第四章、供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

- 供应商资格、资质性及其他类似效力要求

###### （一）供应商应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的下列条件：

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 根据采购项目提出的特殊条件：

2.1 供应商商家相关资质(企业营业执照、医疗器械经营许可证等) 、生产企业及产品相关资质（营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证、产品注册登记表等）等。

2.2 本次项目商家法人代表身份证复印件或商家代表授权委托书原件、身份证复印件。

第五章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 供应商应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

###### （一）供应商应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

###### （1）独立法人机构提供下述证明材料：

###### 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或市场监督管理部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

###### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

###### （1）具有健全的财务会计制度（2020年度或2021年度财务状况（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

###### ①可提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

###### ②也可提供2020年度或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

###### ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

###### ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件））。

###### （2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

###### 3.具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料：

（1）供应商自行提供或提供承诺函原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

1. 供应商商家相关资质(企业营业执照、医疗器械经营许可证等) 、生产企业及产品相关资质（营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证、产品注册登记表等）等。

2. 本次项目商家法人代表身份证复印件或商家代表授权委托书原件、身份证复印件。

第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款

前提：本章采购需求中标注“*”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

第一部分：

一、采购项目明细：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式快速实时荧光定量PCR分析仪 | 1 | 9 |

二、技术参数

一、便携式快速实时荧光定量PCR分析仪

- 样本容量：8/16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

- 反应灵敏度：10-1010Copies

- 荧光染料：F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

- 通道数：四通道

- 光学系统：LED+PD，扫描检测，保持结果一致性，免校准

- 热盖温度范围：30-110℃

- 检测试剂：开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

- 温控范围：30℃-100℃

- 均匀性：≤±0.1℃

- 温控精度：≤±0.1℃

- 升温速率：≥8℃/s(MAX)

- 荧光强度检测重复性：CV≤0.5%

- 荧光线性：线性回归系数r≥0.995

- 仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)

- 软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

- 触控屏独立操作：LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

第二部分：总体商务、服务要求及履约主要条款：

*1．交货期及地点

1.1 交货时间：签订合同后5个工作日内

1.2 交货地点: 巴中市中医院指定地点

*2．付款方法和条件：甲方按照合同对乙方提供产品验收合格后乙方提供正规发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付总货款的90％，余款10%于产品验收合格之日起质保期满后无质量问题无息全额支付。

*3 质保要求

3.1产品质保期为3年；质保期满后设备维保等售后服务由该设备配套试剂供应商免费承担。

3.2质保期内乙方应免费负责产品维修维护工作，产品出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达甲方现场修理和更换零件，费用由乙方承担（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外）,若3日内无法修复，乙方需提供备用设备，否则甲方一切损失由乙方承担。

3.4保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，保修期外为终身维护，产品故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.3提供产品使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.培训及验收：

5.1货物达到现场后，乙方应就产品的操作、维修、保养等对甲方使用人员进行培训，直至甲方的使用人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4乙方将产品运送至甲方后由甲方指派工作人员按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《比选文件》、《资质性响应文件》、《其他响应文件》等相关规定对产品进行验收，并签收合格证明。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

第七章  评审办法

1、评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。

2. 评审细则及标准

2.1 比选小组成员应当根据自身专业情况对每个有效比选供应商的比选文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效比选供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由比选小组成员共同评分。

2.2综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 比选基准价及报价得分的确定：经比选小组评审确定的满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价。其价格分为30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:比选报价得分（比选基准价/最后比选报价）*30 | 以比选文件为准 | 价格类 |
| 2 | 技术、配置要求 | 40 | 根据技术、配置要求产品质量和最终比选承诺条件等进行综合评价打分。第一名40分，第二名30分，第三名20分，第四名10分，第五名5分，第六名及以后不得分。 | 以比选文件为准 | 技 术 类 |
| 3 | 总体商务、服务、售后要求及合同重要条款 | 25 | 根据总体商务、服务、售后要求及合同重要条款与比选文件要求和最终比选承诺条件等进行综合评价打分。第一名25分，第二名20分，第三名15分，第四名10分，第五名5分，第六名及以后不得分。 | 以比选文件为准 | 技术类 |
| 4 | 供应商履约能力及综合实力 | 5 | 1.同类比选产品的业绩：有一份得2分，最多得4分。无业绩不得分 （需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖供应商鲜章） 2.供应商或生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证证书得1分； （提供证书复印件加盖供应商鲜章） | 以比选文件为准 | 其 他 类 |

注：1.评审时，比选小组各成员应当独立对每个供应商的比选文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3、定标

定标原则：本项目根据比选小组推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

第八章 采购合同（草案）

医疗器械购销合同

合同编号:

甲方：巴中市中医院                乙方：

地址：巴中市巴州区郑家街2号      地址：

联系人：叶红 0827-5264096         联系人：

邮编：                            邮编：

经甲方公开招标，乙方作为“  ”中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律、法规，甲、乙双方友好协商达成以下协议，供双方共同遵守。

- 定购内容

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 （万元） | 总 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写）：元 （大写）：元整 |  |  |  |  |  |  |

二、主体资格及知识产权承诺

乙方应保证其对该产品拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效。（涉及软件须提供正版标识。）

三、所购产品配置

该合同价款包括了《比选文件》 、《响应文件》所有内容。

四、交货及验收

1、自本合同签订之日起   个工作日内由乙方送货至甲方指定科室并负责安装，乙方承担所有运费、安装费、培训费等费用。交货前货物的所有风险由乙方承担。

2、乙方将产品运送至甲方后由甲方指派工作人员按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《比选文件》、《资质性响应文件》、《其他响应文件》等相关规定对产品进行验收，并签收合格证明，该证明生效方式：

（1）甲方指定工作人员（姓名）    叶红   签字生效；

（2）甲方盖章后生效。

3、如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签验收合格证明，并有权要求乙方无条件更换或补齐；乙方应在甲方提出上述要求后10日内提供符合上述要求的产品。如不能在上述时间内提供产品，甲方有权退货并解除合同，如已支付货款的，要求乙方全额返还货款，并按照合同第七条要求乙方支付违约金。

五、质量承诺及产品维修：

1、乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。

2、如因产品质量瑕疵导致甲方在使用中造成第三人受到损害而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

3、产品质保期：所有产品质保期   年。

4、质保期内乙方应免费负责产品维修维护工作，产品出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达甲方现场修理和更换零件，费用由乙方承担（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外）。否则甲方一切损失由乙方承担。

5、保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的。保修期外为终身维护，产品故障维修只收取零配件费用，零配件及耗材的费用不得高于省内同级医院维修更换的平均价格收取，免收人工等其他费用。

六、付款方式

甲方按照合同对乙方提供产品验收合格后乙方提供正规发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付货物全款的90%即     元。剩余10%即    元作为质量保证金于产品验收合格之日起无质量问题无息支付。

七、违约责任

1、每延迟到货一天扣成交总价的0.5％即   元作为违约金支付给甲方。

2、如乙方未能及时履行维修义务，每出现一次违约情况，应向对方支付违约金5%即    元。

八、争议解决

应履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同一式五份，甲方二份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份，双方签字盖章后生效。

十、《比选文件》、《响应文件》作为本合同附件，与合同条款具备相同效力。

十一、合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。

甲方：                                      乙方：

（法人签字、单位盖章）                     （法人签字、公司盖章）

（委托代理人签字）                         （委托代理人签字）

年   月   日                               年     月         日