数采仪和超标留样仪详细要求

	类 型
	详细参数要求
	数 量

	数采仪
	技术参数：

（1）、满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）；

*（2）、满足《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；

*（3）通过中国环境监测总站的仪器适用性检测；

*（4）、通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”；

（5）、数字量输入/输出接口: 8 个或以上RS 232数字输入/输出通道, 4 个或以上RS 485数字输入/输出通道；

（6）、开关量输入/输出接口: 8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；

*（7）、模拟量输入接口: 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号；

*（8）、一点多发: 可同时向 8个不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能；

*（9）、数采仪配置10寸或以上触摸屏，触摸屏可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作；

（10）、数据存储：9G以上数据存储空间，满足3年以上的数据存储要求；

（11）、日志存储：2G以上的日志存储空间，满足3年以上的日志存储要求；

（12）、网络通讯:支持两路10/100M自适应以太网通讯，支持4G全网通无线通讯；

*（13）、数据导出:具备1个USB接口，支持USB数据导出；

（14）、断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作 6小时以上；

（15）、远程控制：实现对在线监测仪器远程操控（如启动采样/清洗/测量等）；

（16）、远程通信：实现读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志；

（17）、实时数据：能查询和显示实时数据；

（18）、历史数据：能查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；

（19）、能查询和显示实时数据、历史数据曲线；

（20）、仪器异常状态报警：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志；

（21）、异常数据报警：监测值异常时产生报警；

（22）、超标数据检索：可在“数据查询”界面检索超标数据；

*（23）、管理权限：设备通过权限电子锁开启，开启设备外箱时，系统能自动识别电子锁对应的人员权限，自动记录相关操作，以保障数据的安全性；

（24）、反控测试：时间校准、远程控制、远程通信等功能测试；

*（25）、远程维护：设备内置WEB管理系统，通过网络远程登陆远程管理系统，即可实现实时数据展示、仪表管理、在线排障、留样控制等功能；

（26）、巡检记录：支持在设备上一键记录运维活动，提交巡检日志，以提升运维效率；

（27）、短信通知：支持出现平台离线、监测值超标、仪表故障或定时发送短信到指定手机号码；

*（28）、摄像头抓拍：支持修改设备参数或现场移动侦测时抓拍图片并存储查看；

（29）、参数备份：支持备份设备参数，可在不同设备中实现一键设置相同参数。
	2台

	超标留样仪
	采样量：1～1000mL（可定制）

混合采样单次采样量：10~1000mL

采样瓶数：1000mL*24

采样桶体积：A桶：5L，B桶：5L

*采样量误差：±0.5％（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章）

*等比例采样量误差：±3％（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章）

采样时间间隔：1～9999min

采样方式：定量、定时定量、时间等比例、定流定量、流量等比例、超标留样、同步留样、即时采样、混合采样、远程采样

装瓶方式：单采、混采

垂直采样高度：≥5m

水平采样距离：≥50m

机箱内温度控制误差：±1℃以内

*系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.05s及Δ12≤5s（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章）

通讯接口：RS232/RS485

流量输入信号：4～20mA

流量测量范围：0～9999t/h

数字量输入：开关量

管路系统气密性：≤ -0.05MPa

绝缘阻抗：＞20MΩ

MTBF：＞ 1440h/次

工作电压：(220±15%)V AC

（1）控制软件可显示定时定量、时间等比例、流量等比例、超标留样、同步留样、混合采样、远程外控采样；

（2）设备同时具备用户、运维、管理员三种模式进入主程序，有效提高管理权限；

（3）可实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能；

（4）主/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务；

（5）多种仪表供样模式：支持主动供样以及被动供样模式；

（6）等比例混合采样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均可灵活设置；

（7）留样失败报警功能：当采样器采不到水样或者采样量不够时，导致留样失败会报警并保存记录；

（8）同步留样功能：具有与在线检测仪测量同步留样功能；

（9）远程控制功能：具有通过监管平台进行远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样等功能；

*（10）主界面提示功能：设备留样瓶状态可直观在界面查看（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

*（11）维护提醒功能：设备可提前提醒用户进行采样桶的清洁维护，提前提醒用户进行耗材更换；方便运维人员提前做好准备（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

*（12）单元操作功能：设备可实现单元操作功能，可以对每个部件进行控制或者对每个单独流程进行控制，便于运维操作和问题排查（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

（13）防留样管路残留功能：留样管反抽，保证留样管路无水，避免交叉污染影响；

（14）电子门禁控制功能：为保证设备运行的安全性，设备具备密码和二级管理双钥匙功能（指纹及人脸识别功能），可任意切换，可有效防止非授权人员干预设备运行；

（15）记录功能：具有报警记录、采样记录、开关门记录、停电记录、采样瓶状态记录等；

*（16）双重留样功能:将同步采集的水样分装不同的两个留样瓶中（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

*（17）设备自带液晶触摸显示屏，屏幕尺寸不小于5寸，具有菜单切换操作功能（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

（18） A/B 双桶配置：配置 A/B 双桶；

（19）水电分离设计：控制部分与机械取水部分完全分离，仪器安全性及稳定性更好；

*（20）留样蓄水A/B桶设计在冷藏箱内部上方，A/B桶处在较高的位置，势能更大，有利于水样的排空，避免残留影响（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

 （21） 具备混合水样的人工比对采样口；

*（22）模块化设计：设备各组件是独立分开的，互相不干扰，便于维护（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

（23）设备可与计算机进行通讯和数据打印，兼容串行RS-232、RS485；
	2台


备注：以上环保设备属于行业专用仪器，不接受负偏报价产品。

