巴中市中医院(巴中市巴州区人民医院)

智能采血管分拣系统参数要求

硬件参数要求

	采血管规格
	直径8-19mm

	处理能力
	≥3000支/小时

	输出仓
	≥16仓+特殊仓

	输出仓容量
	≥360支/仓

	输入仓容量
	≥500支（支持后期最大扩展容量到2000支）

	取标本方式
	须支持不停机取标本

	条码制式
	CODE 128,EAN 128,JAN-13,JAN-8等

	操作系统
	包括不限于Windows、Linux、Android、鸿蒙系统，

支持全屏触控

	电源
	AC220±10%,50Hz±1HZ

	额定功率
	≥260W

	仪器外形尺寸
	≥1980(L)x573(W)x1110(H)mm

	仪器重量
	≥310kg


1.按条形码信息进行自动分拣，可设置多种分拣规则，支持≥16套分拣规则；
2.支持分拣速度3000支/小时(提供承诺书)；
3.血管扫描方式:上升推板过程中滚动扫描，双扫描器在推送板上方同时扫描，垂直扫描，杜绝卡管问题，提高效率；
4.大输出仓数量≥16仓+特殊仓，输出仓容量≥360，输入仓≥500且后期可扩展容量至2000个(提供承诺书)；
5.设备采用单向传输，单条传送带即可完成分拣，高效快捷有效避免卡管；
6.设备出现故障或网络异常等情况，应有明显灯带报警提示；
7.可兼容各种品牌规格采血管(塑料管、玻璃管);当各品牌、不同规格标本试管混放时可同时处理；
8.仪器内置≥15寸触摸控制屏。为方便操作使用，需跟输出仓在同一侧面。触摸控制屏上端固定，下端可旋转，使用时可上下调整观察角度(≤45度)待机时可隐藏与分拣系统一体化；
9.支持轨道自动输入或标本试管集中倒入待检仓；
10.支持可处理条码制式;支持各种条码类型,如 code128、code39、JAN、UPC-A、UPC-E等多种条码类型；
11.输出仓拿取后，界面显示该仓余量自动清零；
12.当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类；
13.实验室场地空间设备尺寸:长度≤2000MM.宽度≤580MM，高度≤1120MM；
14.分拣机具备后期升级连接轨道小车系统，轨道小车系统可直接进入分拣机内部，自动接收标本，运输标本（提供承诺书及扩展后实物图）。
二、软件参数要求
1.支持接受标本记录，如:时间、条码信息等;软件与HIS、LIS 系统无缝对接，接口数据处理、设备管理等，实现标本试管核收环节的实时跟踪；
2.支持定义多套分拣规则切换使用；
3.支持分拣仓位按需调配，同种试管可分拣至多个拣出仓；
4.支持未识别试管自动识别，归集至统一仓位以便处理；

5.按需生成每一类别标本试管接收清单、分拣标本清单等内容；

6.故障提示、分级报警，引导用户处理故障；

7.应急接收，随时可切换至手工分拣；

8.遗漏送检样本查询功能:自动核对各病区送检样本时经LIS/HIS传送的清单，并可查询未被接收的样本信息；

9.应急接收功能:分拣设备发生异常时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类(提供承诺书)。



