| - 序号 | - 产品名称 | - 主要需求内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 动态心电图机 | - 1.导联方式：标准12导联方式； - 2.供电：供电装置可连续支持3天记录； - 3.采样率：≥4000Hz， - 4.频率响应： 0.05-60 Hz； - 5.起搏检测：内置起搏器检测，可识别2-200 mV，0.1-2 ms 脉冲； - 6.采样精度：≥12bit； - 7.存储方式：支持SD卡或者内置芯片存储心电数据，容量≥4GB； - 8.记录时间：记录时间可选24小时、48小时、72小时； - 9.预警方式：记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，具有蜂鸣器和指示灯的方式报警功能； - 10.导联设计：记录盒导联线连接正常时记录盒可自动开始记录； - 11.网络功能：支持网络功能，可与医院现有云上分规心电诊断服务平台对接，可在同一个分析软件时进行数据录入、数据分析、报告打印 |
| - 2 | 动态血压记录仪 | 1、产品硬件参数 1）体积小重量轻，盒子与袖带无需气管连接盒子直接穿带手臂上方便携带。 2）带前后翻页按键，可显示屏回看数据，OLED显示屏要求≥65X25CM，彩色显示。 3）、双压力传感器，双重保护功能。 4）、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。 5）特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。 6）、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。 7)、可提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。 8) 液晶屏能同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。 9) 袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。 10) 测量失败,可实现自动重测。 11）具有读数超标警示功能。警示有显示、声音两种方式。 12）电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池； 13）为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。 14）快速充电，全电量充满需时间小于1小时。 2、软件参数： - 1）分析软件能提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。 - 2）统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上。 3）电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。 4）趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。 5）可自动生成PDF格式报告。 6）有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊，软件可以比较最近两次就诊的血压数据。 |
| - 3 | - 中药熏蒸机 | 1、预热及治疗功率≥4档可调； 2、预热设定温度为70℃～90℃可调； 3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟； 4、治疗时间1-60分钟可调； 5、智能倒计时功能，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符； 6、具有低液位报警及温度保护开关功能； 7、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调； 8、远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； 9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压； 10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； 11、额定容量：≥5L； 12、通道数：单通道或双通道； 13、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离； 14、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护； 15、外置气路过滤器，方便清洁维护； 16、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上； |
| - 4 | - 手术显微镜 | - 1.连续变倍系统，变倍比1:6；放大倍率最小≤2X、最大≥19X； - 2.助手镜与对手镜可自由切换。 - 3.主刀镜和对手镜为全金属变角双目镜筒，角度调节范围≥0-190°。 - 4.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D，及近视远视可调均为700度； - 5.目镜视场直径15mm~160mm； - 6.内置大变焦物镜：可连续变焦行程，工作距离范围200-450mm； - 7.助手镜：带一键锁定/解锁功能助手镜，折叠式双目镜筒可实现旋转镜，始终保持镜筒水平位置； - 8.多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、一键自动对焦功能；明亮度调节、一键开关光源； - 9.工作参数：支架显示屏显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、光源亮度等参数； - 10.一键自动对焦功能，在工作距离范围内，任意改变观察角度和观察距离后机器通过一键对焦自动调节清晰度； - 11.光源: ≥2组照明系统； - 12.光源传导方式：集成在主镜体中，无需光纤传导，减少光传输损耗。 - 13.在工作距离在200mm 处，将光源调节至最大值，其最照度应≥150000 Lx，满足深腔手术照明需求； - 14.照明光斑六档可调，最大光斑直径≥160mm； - 15.具备激光防护滤片功能。 - 16.主镜头具备一键切换光源功能，术中可快速启用备用光源； - 17.显色指数CRI≥92； - 18.六电磁锁控制系统，可二级解锁，实现显微镜支架系统自由无重力悬浮运动和快速锁定，精准控制； - 19.适用于外科落地式支架，支架高度≥2000mm，臂展范围≥1650mm，底座尺寸≤630*630mm， - 20.配有主镜体可调节平衡系统 ,可根据镜头负载调节支架平衡，可实现精准控制及快速定位； - 21.影像输出方式:具备两种端口; - 22.影像支持数字放大，倍率≥2X； - 23.设备设计使用年限≥10年；适用神经外科、骨科、泌尿外科等手术。 |
| - 5 | - 储血冰箱（含冷链） | 1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。 4.多种故障报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）,遇高低温、断电、传感器故障等均需报警。多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护等。具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 5.冷凝水汇集后自动电加热蒸发。 6.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。 7. 噪声低于国家标准，声压级≤41dB（A）。有效容积≥279L。 8.不锈钢内胆设计。 9.门体配置机械锁，可增加电磁锁。 10. 箱体配置≥7个温度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 11.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 12.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据≥10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 13.≥ 5个蘸塑搁架，≥15个蘸塑血筐，≥5个内门，可减小开门取血的冷量散失。 14. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 15.所投产品为医疗器械。 16、每台冰箱配备冷链系统。 |
| - 6 | - 血浆解冻仪 | 1. 解冻方式：要求采用上下水箱恒温循环方式，其中下水箱容量≥60L,上水箱≥30L，每分钟热水循环≥2次，以保证上水箱水温恒定 2. 温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃。 3. 水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱均有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过±1℃，仪器自动停止工作并且声光报警提升，以保障血浆解冻时的绝对安全。 4． 设备机体材质：设备主体外壳材质须为ABS塑料材质，非金属材质；以防止机体腐蚀生锈 5. 最大化浆量≥28袋，全负荷解冻时间＜30min 6. 摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min。 7. 清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。 8. 血浆解冻质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模 拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存；确保血浆解冻过程及结果的准确性和真实性，达到血浆解冻质控朔源之目的。 9. 解冻数据采集：核心温度的采集时间为每分钟采集一次；以确保在血液解冻时对解冻血液核心温度的精准控制 10.解冻数据记录存储：设备自带数据储存功能、容量≥4G,能记录处理并存储数据2000组以上；且解冻信息数据能以无线发射方式即时上传至电脑端以及大数据系； 11. 解冻模式：至少具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊五种解冻模式可选。 12. 操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及模拟血浆袋核心温度的变化曲线 13. 解冻框：解冻仪工作水箱须配备解冻框，解冻框材质须采用不锈钢材质，以防止解冻框在长期水浸泡并在高温状态下的材质变性、化学成分释放，影响解冻血液安全。 14.解冻卡位：解冻框内有格栅式的独立解冻卡位，以保障每袋血浆能在独立卡位内安全快速解冻，有效避免血浆袋之间的碰撞摩擦导致的血袋破损，并能充分保证血浆解冻时的热交换，实现血浆解冻的安全、快速、均衡。 |
| - 7 | - 血液低温操作台 | - 1、箱体材料：喷塑钢板 - 2、台面材料：304不锈钢 - 3、隔热材料：聚氨酯整体发泡 - 4、脚轮：4个（其中2个带锁） - 5、冷却器：翅片铜管式强制风冷循环 - 6、冷凝器：翅片铜管式 - 7、压缩机：≥两台 - 8、冷媒：R134A - 9、电 压：220V 50Hz - 10、输出功率：500W - 11、冷藏温度：2-8℃（可调） - 12、制冷方式：内循环风冷 - 13、外部尺寸：≥1500×800×820（长×宽×高）mm - 14、产品重量：≤100kg - 15、智能化管理，实时显示设置温度和当前温度。 - 16、自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息。 - 17、设备具有温度异常报警功能。 - 18、采用微电脑控制系统和内循环风道。 - 18、操作台面采用双压缩机内循环风道传导制冷，冷却速度快。一台压缩机出现问题时另 外一台可以继续工作。 |
| - 8 | - 血流动力学分析仪 | 1、用于各类危重患者及围术期的血流动力学监测。 2、应用范围：对患者的血流动力学进行监测，特别适用于特殊患者如：体重≥1kg以上的新生儿及儿童、主动脉内球囊反搏泵治疗的患者等。 3、功能要求：主机具备微创、无创监测两种模式，均可实现实时动态连续的血流动力学监测。 4、工作原理：采用脉搏能量分析法进行计算。 5、微创监测模式：通过动脉置管的动脉压力传感器获取动脉压力波形数据进行分析，实现实时连续血流动力学监测，无须专属耗材。 - 6、数据显示频率为逐搏测量。 - 7、变化率参数显示：可显示SV、MAP、HR、SVR、CO变化率。 8、界面和菜单：在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图，可标注参数基线及自定义范围。 9、具有内置容量负荷试验流程方案，至少包括液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验。 10、历史回顾：可回顾本患者所有瞬时数据值，进行的操作等内容。 11、日间/夜间模式可切换。 - 12、数据存储：具备一键截屏功能。 - 13、可通过USB口导出数据文件；配备读取软件，可实时还原监测数据、波形图及操作情况。 - 14、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统连接。 - 15、报警系统：具备参数报警功能，可自定义报警范围、可开放/关闭报警、具备报警静音功能 - 16、具备设备自检功能：可在主界面以中文形式显示设备自检提示信息。 - 17、内置电池标准续航≥3小时。 - 18、监测参数包括： - 18.1基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。 - 18.2心功能参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。 - 18.3容量应答参数：脉压变异度（PPV）、每搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。 - 18.4氧代谢参数：氧供（DO2）、氧供指数(DO2I)、氧耗（VO2）。 |
| - 9 | - 生物显微镜 | - 1.光学系统：采用无限远校正光学系统,齐焦距离≤45mm。 2.调焦装置：通过物镜上下聚焦（非载物台聚焦），带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。 3.观察镜筒：三目镜筒，倾角0-35°可调，视场数≥23mm。 - 4.照明装置:内置透射光柯勒照明器， LED光源，寿命≥20000小时，可根据预设光强进行自动光亮度调节。 4.物镜要求：2×、4×、10×、20×、40×。 - 5.物镜转盘：≥5孔编码物镜转盘。 6.载物台：右手低位短柄载物台，XY轴移动，Z轴固定，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖。 - 7.目镜：10X超宽视场目镜。 8. 聚光镜：内置摇摆式聚光镜，使用低倍物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。 9.成像系统： 9.1最大像素≥2000万； 9.2芯片尺寸≥1英寸； 9.2分辨率≥5472×3648； 9.4预览帧速：≥30fps @ 3072×2048。 |
| - 10 | - 全自动染封一体机 | 1.染色站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥3个，加卸载站点合计数≥4个。 2.抽屉式样本进出方式。 3.烤缸数量≥2个，温度在室温～75℃ 可调，且有温度实时监测功能。 4.具有彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，触屏显示与操作。 5.设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为24h可调，主界面可设置≥3个染色快捷程序。 6.具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。 7.具有远程监控、报警功能，及时发现故障，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。 8.机身具有智能及远程监控报警方式（包括但不限于文字、声音、灯光等）。 9.直接从封片机上以晾片板的形式存储已完成封片的载玻片，可直接阅片，拒绝封片完成放回原玻片架；拒绝圆盘悬挂式输出存储，减少玻片掉落风险。 10.采用非压力型点胶系统。 11.封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗。 12.自动拍照扫描玻片二维码，可对单张玻片样本所经的染色程序、染液的批次、封片过程等多个维度进行查询。 |
| - 11 | - 皮肤镜图像处理工作站 | 1、性能需求：对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告； 2、皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头； 3、配备20X、50X镜头各1支，所有镜头倍率误差±2.5%，提供第三方检测报告证明； 4、镜头图像分辨率：20X≥40线对/mm，50X≥90线对/mm，提供第三方检测报告证明； 5、图像传感器像素：1/2英寸彩色 CMOS，提供第三方检测报告证明； 6、成像均匀度≥85%； 7、光源照度：5300Lux~11000Lux可调，具有多个不同档位，满足临床在不同部位检查应用中的光源要求，提供软件界面截图证明； 8、防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，浸润法时透光率≥85%，提供第三方检测报告证明； 9、图像采集方式：实时采集，方式≥3种，支持脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集； 10、患者档案字段：包含“姓名、性别、年龄、部位、籍贯、职业、科室编号、编号、检查号、费用、病历号、申请日期、报告日期、申请部门、主诉史、现病史、既往史、家族史、实验室、申请医生、报告医生、临床诊断、观察分析、图像诊断、诊断类型、诊断结果、病理诊断、关键字、建议”等字段 11、图像处理方法≥4种，包含镜像、反色、对比度、文字标注等； 12、图像分析方法：至少包含同图对比、比肩对比，提供软件界面截图证明； 13、测量工具≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形等； 14、报告输出：支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥2张，提供报告模板截图证明； 15、分析方法：≥5种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、CASH法、七分法、Menzies法”等； 16、软件具有疾病AI分析功能； 17、设备设计使用年限≥10年； |
| - 12 | - 麻醉机 | 1.配置需求： 1.1标配麻醉气体模块。 1.2标配VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG），SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）PS模式。 - 2.配置氧气气源、空气气源，可升级氧气、空气和笑气气源。 - 3.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，以注册证适用范围为准。具有电子显示流量计、机械总流量计；可升级麻药消耗速度显示和总消耗量统计。 - 4.可升级高流量给氧功能，输出流速范围0~60L/min，氧浓度设置范围21%~100%。 5.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG），SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）PS模式 6.潮气量设置范围：VCV模式下范围：10ml-1500ml；PCV-VG模式下范围：5ml-1500ml 7.吸气压力设置范围：3-80 cmH2O 8.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 9.呼吸频率：2-100次/分钟 10.吸呼比：4:1到1:10 11.压力限制范围：10-100 cmH2O 12.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O 13.吸气暂停：OFF，5%-60% 14.呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min 15.挥发罐 15.1标配双麻醉罐位。 15.2标配一个高品质七氟醚挥发罐。 - 15.3支持升级原厂地氟醚挥发罐，有单独注册证。 - 16.呼吸回路：回路整体可徒手拆卸和旋转，一体化回路；回路部件可耐受≥134°C高温高压消毒；二氧化碳吸收罐容积＜1600ml；具备回路加温功能。 - 17.采用气动电控呼吸机。 - 18.容量控制（VCV）模式下，最小潮气量设置范围≤10ml，压力控制（PCV）范围：5ml~1500ml，二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。 - 19.可升级肺保护工具。 - 20.可升级常频率喷射通气、高频率喷射通气、高频叠加常频喷射通气模式或可提供单机版，其中常频范围：1-100bpm，高频范围：50-1000bpm。 - 21.彩色电容触摸屏尺寸：≥15英寸，显示屏旋转角度≥270°，屏幕与麻醉机主机采用一体化内嵌式非外挂式设计，可同屏显示≥3通道波形。 - 22.内置插件槽槽位≥3个，可直接热插拔插件。 - 23.产品设计使用年限≥10年。 |
| - 13 | - 尿动力学分析仪 | - 1、适用范围：用于对下尿路功能的诊断检查，膀胱功能的障碍疾病的诊断、鉴别诊断及病因分析，可行尿流率测定、充盈期膀胱功能测定、同步测定（压力/流率同步测定、膀胱压/尿道压同步测定）、尿道功能测定、肌电图测定。 - 2、具有液导传感器、气导传感器双模式检查功能。 - 3、双模式软件，可自由切换，具有影像尿动力检查。 - 4、尿流率：总尿量测定范围:0mL～1000mL，误差≤1％； - 5、排尿时间测定范围:0s～240s，误差≤1％； - 6、尿流率测定范围:0～50mL/s，误差≤2％； - 7、压力测定范围:-2.45kPa～+19.6kPa(-25cmH2o～+200cmH2o)，误差≤2％。 - 8、牵引机：牵引速度：至少包括0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%；牵引长度：≥280mm。 - 9、灌注泵：灌注率设定范围，分为两档：2mL/min～10mL/min；10mL/min～80mL/min；灌注率误差：2mL/min～80mL/min时：误差≤2％。 - 推注泵： - 10、推注率设定范围：2mL/min～5mL/min；误差≤2％ - 11、EMG测定：幅度范围:20μV～1000μV；频率范围：通频带不窄于20Hz-500Hz（-3dB),不包括限波波段；共模抑制比（CMRR）：≥100dB；差模输入阻抗:≥5MΩ； - 12、检测项目：尿流率；充盈期膀胱压；同步尿动力检测；压力/流率分析；尿道功能测定；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。 - 13、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。 - 14、具有膀胱超限保护功能。 - 15、具有病例报告打印功能，具有自动分析功能。 - 16、独立的灌注电机、牵引电机、推注电机状态窗口，可快速查看电机状态并控制各电机功能，并具有一键急停所有电机的功能。 - 17、可开展小儿尿动力检查。 - 18、主机和耗材为同一品牌，也可以兼容其它厂家耗材。 - 19、在检查病人时，可同时出病历报告。 - 20、配备专用电动检查床。 21、设备使用年限≥8年。 |