- 产品明细及需求：

| - 序号 | - 产品名称 | - 主要需求内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 动态心电图机 | - 1.导联方式：标准12导联方式； - 2.供电：供电装置可连续支持3天记录； - 3.采样率：≥4000Hz， - 4.频率响应： 0.05-60 Hz； - 5.起搏检测：内置起搏器检测，可识别2-200 mV，0.1-2 ms 脉冲； - 6.采样精度：≥12bit； - 7.存储方式：支持SD卡或者内置芯片存储心电数据，容量≥4GB； - 8.记录时间：记录时间可选24小时、48小时、72小时； - 9.预警方式：记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，具有蜂鸣器和指示灯的方式报警功能； - 10.导联设计：记录盒导联线连接正常时记录盒可自动开始记录； - 11.网络功能：支持网络功能，可与医院现有云上分规心电诊断服务平台对接，可在同一个分析软件时进行数据录入、数据分析、报告打印。 |
| - 2 | 动态血压记录仪 | 1、产品硬件参数 1）体积小重量轻，盒子与袖带无需气管连接盒子直接穿带手臂上方便携带。 2）带前后翻页按键，可显示屏回看数据，OLED显示屏要求≥65X25CM，彩色显示。 3）、双压力传感器，双重保护功能。 4）、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。 5）特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。 6）、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。 7)、可提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。 8) 液晶屏能同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。 9) 袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。 10) 测量失败,可实现自动重测。 11）具有读数超标警示功能。警示有显示、声音两种方式。 12）电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池； 13）为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。 14）快速充电，全电量充满需时间小于1小时。 2、软件参数： - 1）分析软件能提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。 - 2）统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上。 3）电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。 4）趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。 5）可自动生成PDF格式报告。 6）有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊，软件可以比较最近两次就诊的血压数据。 |
| - 5 | - 储血冰箱（含冷链） | 1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。 4.多种故障报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）,遇高低温、断电、传感器故障等均需报警。多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护等。具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 5.冷凝水汇集后自动电加热蒸发。 6.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。 7. 噪声低于国家标准，声压级≤41dB（A）。有效容积≥279L。 8.不锈钢内胆设计。 9.门体配置机械锁，可增加电磁锁。 10. 箱体配置≥7个温度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 11.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 12.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据≥10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 13.≥ 5个蘸塑搁架，≥15个蘸塑血筐，≥5个内门，可减小开门取血的冷量散失。 14. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 15.所投产品为医疗器械。 16、每台冰箱配备冷链系统。 |
| - 6 | - 血浆解冻仪 | 1. 解冻方式：要求采用上下水箱恒温循环方式，其中下水箱容量≥60L,上水箱≥30L，每分钟热水循环≥2次，以保证上水箱水温恒定 2. 温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃。 3. 水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱均有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过±1℃，仪器自动停止工作并且声光报警提升，以保障血浆解冻时的绝对安全。 4． 设备机体材质：设备主体外壳材质须为ABS塑料材质，非金属材质；以防止机体腐蚀生锈 5. 最大化浆量≥28袋，全负荷解冻时间＜30min 6. 摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min。 7. 清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。 8. 血浆解冻质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模 拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存；确保血浆解冻过程及结果的准确性和真实性，达到血浆解冻质控朔源之目的。 9. 解冻数据采集：核心温度的采集时间为每分钟采集一次；以确保在血液解冻时对解冻血液核心温度的精准控制 10.解冻数据记录存储：设备自带数据储存功能、容量≥4G,能记录处理并存储数据2000组以上；且解冻信息数据能以无线发射方式即时上传至电脑端以及大数据系； 11. 解冻模式：至少具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊五种解冻模式可选。 12. 操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及模拟血浆袋核心温度的变化曲线 13. 解冻框：解冻仪工作水箱须配备解冻框，解冻框材质须采用不锈钢材质，以防止解冻框在长期水浸泡并在高温状态下的材质变性、化学成分释放，影响解冻血液安全。 14.解冻卡位：解冻框内有格栅式的独立解冻卡位，以保障每袋血浆能在独立卡位内安全快速解冻，有效避免血浆袋之间的碰撞摩擦导致的血袋破损，并能充分保证血浆解冻时的热交换，实现血浆解冻的安全、快速、均衡。 |
| - 8 | - 血流动力学分析仪 | 1、用于各类危重患者及围术期的血流动力学监测。 2、应用范围：对患者的血流动力学进行监测，特别适用于特殊患者如：体重≥1kg以上的新生儿及儿童、主动脉内球囊反搏泵治疗的患者等。 3、功能要求：主机具备微创、无创监测两种模式，均可实现实时动态连续的血流动力学监测。 4、工作原理：采用脉搏能量分析法进行计算。 5、微创监测模式：通过动脉置管的动脉压力传感器获取动脉压力波形数据进行分析，实现实时连续血流动力学监测，无须专属耗材。 - 6、数据显示频率为逐搏测量。 - 7、变化率参数显示：可显示SV、MAP、HR、SVR、CO变化率。 8、界面和菜单：在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图，可标注参数基线及自定义范围。 9、具有内置容量负荷试验流程方案，至少包括液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验。 10、历史回顾：可回顾本患者所有瞬时数据值，进行的操作等内容。 11、日间/夜间模式可切换。 - 12、数据存储：具备一键截屏功能。 - 13、可通过USB口导出数据文件；配备读取软件，可实时还原监测数据、波形图及操作情况。 - 14、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统连接。 - 15、报警系统：具备参数报警功能，可自定义报警范围、可开放/关闭报警、具备报警静音功能 - 16、具备设备自检功能：可在主界面以中文形式显示设备自检提示信息。 - 17、内置电池标准续航≥3小时。 - 18、监测参数包括： - 18.1基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。 - 18.2心功能参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。 - 18.3容量应答参数：脉压变异度（PPV）、每搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。 - 18.4氧代谢参数：氧供（DO2）、氧供指数(DO2I)、氧耗（VO2）。 |
| - 9 | - 生物显微镜 | - 1.光学系统：采用无限远校正光学系统,齐焦距离≤45mm。 2.调焦装置：通过物镜上下聚焦（非载物台聚焦），带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。 3.观察镜筒：三目镜筒，倾角0-35°可调，视场数≥23mm。 - 4.照明装置:内置透射光柯勒照明器， LED光源，寿命≥20000小时，可根据预设光强进行自动光亮度调节。 4.物镜要求：2×、4×、10×、20×、40×。 - 5.物镜转盘：≥5孔编码物镜转盘。 6.载物台：右手低位短柄载物台，XY轴移动，Z轴固定，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖。 - 7.目镜：10X超宽视场目镜。 8. 聚光镜：内置摇摆式聚光镜，使用低倍物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。 9.成像系统： 9.1最大像素≥2000万； 9.2芯片尺寸≥1英寸； 9.2分辨率≥5472×3648； 9.4预览帧速：≥30fps @ 3072×2048。 |
| - 12 | - 麻醉机 | 1.配置需求： 1.1标配麻醉气体模块。 1.2标配VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG），SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）PS模式。 - 2.配置氧气气源、空气气源，可升级氧气、空气和笑气气源。 - 3.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，以注册证适用范围为准。具有电子显示流量计、机械总流量计；可升级麻药消耗速度显示和总消耗量统计。 - 4.可升级高流量给氧功能，输出流速范围0~60L/min，氧浓度设置范围21%~100%。 5.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG），SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）PS模式 6.潮气量设置范围：VCV模式下范围：10ml-1500ml；PCV-VG模式下范围：5ml-1500ml 7.吸气压力设置范围：3-80 cmH2O 8.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 9.呼吸频率：2-100次/分钟 10.吸呼比：4:1到1:10 11.压力限制范围：10-100 cmH2O 12.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O 13.吸气暂停：OFF，5%-60% 14.呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min 15.挥发罐 15.1标配双麻醉罐位。 15.2标配一个高品质七氟醚挥发罐。 - 15.3支持升级原厂地氟醚挥发罐，有单独注册证。 - 16.呼吸回路：回路整体可徒手拆卸和旋转，一体化回路；回路部件可耐受≥134°C高温高压消毒；二氧化碳吸收罐容积＜1600ml；具备回路加温功能。 - 17.采用气动电控呼吸机。 - 18.容量控制（VCV）模式下，最小潮气量设置范围≤10ml，压力控制（PCV）范围：5ml~1500ml，二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。 - 19.可升级肺保护工具。 - 20.可升级常频率喷射通气、高频率喷射通气、高频叠加常频喷射通气模式或可提供单机版，其中常频范围：1-100bpm，高频范围：50-1000bpm。 - 21.彩色电容触摸屏尺寸：≥15英寸，显示屏旋转角度≥270°，屏幕与麻醉机主机采用一体化内嵌式非外挂式设计，可同屏显示≥3通道波形。 - 22.内置插件槽槽位≥3个，可直接热插拔插件。 - 23.产品设计使用年限≥10年。 |