| 序号 | 设备名称 | 需求数量 | 主要需求内容（参考参数，允许差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理测量系统（联网） | 1 | 系统适用范围：系统采用标准化心理量表对被试人员的精神、心理及认知状态相关数据进行采集、存储与分析处理，生成结构化评估报告，为临床诊断提供客观、量化的辅助依据。 - 一、产品资质要求： - 1.系统取得二类或三类医疗器械注册证。 二、产品技术功能要求： 1.系统包含注册量表300＋，测评内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等方面，可以对心理健康和心理素质进行比较全面的测量。 认知范式不低于9个，包括威斯康星卡片分类测验、SDMT符号数字模式测验、Boston命名测验、言语流畅性测验、ACVLT听觉词语学习测验、短时数字记忆测验、画钟试验、舒尔特方格、连线测验等。 2.产品组成：由医生管理端、患者测评端组成。医生端包括测评数据管理，测评任务管理，测评档案管理，预警报告管理，量表组合方案等功能模块；患者端包括评估功能模块。 3.系统支持对接HIS系统，通过采用基于HTTP协议的RESTful API，由Web服务端提供，为医生管理端和患者测评端提供数据访问支持。数据接口：Wi-Fi、RJ-45网络接口。 4.信息配置：系统提供信息配置模块，可以对人口学信息，根据医院的需求，灵活设置选填项和必填项以及报告是否展示，便于后期数据统计分析。 5.暂停继续：系统可对患者端的任务进行暂停/继续管理，提高患者端的使用率。 6.任务管理：医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，可暂停继续任务，查看综合报告及报告详情。 7.档案管理：可一键导出患者所有测评数据形成健康档案。可根据医院需要选择详版档案和简版档案；同时提供筛选功能，方便医生查找。 8.预警管理：对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能，加强对心理异常者的敏感度，及时干预。 9.统计分析：系统支持进行测评统计、科研统计、绩效统计、量表统计。在科研管理中添加科研组操作，在添加的科研组执行添加人员、移除人员修改操作。在科研分析中选择科研组、量表、字段进行科研分析，点击导出Excel，即可生成科研分析数据。 10.开放方案：可自行创建评估方案，便于个性化评估。 11.个性化设置：量表库中的量表顺序根据本量表使用频率进行排序；支持报告修改功能，医生可依据受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的评估报告进行个性化的修改； 12.患者端提供语音读题及字体放大功能，满足临床的个性化需求。 13.搜索功能：系统支持根据姓名、性别、出生日期等对数据进行检索。 14.针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出说明。 15.一键去重：可自动标识已选中的重复量表，支持一键去重。 16.报告格式多样：提供WORD、PDF两种格式的测查报告。 17.报告内容选择：支持详版报告/档案自主设置，可以根据需要从测试目的、图片展示、测试时长、参考范围、重点提示、趋势图中选择相应的模块，组成相应报告/档案内容。 18.量表按照所有量表、条目分类、自评、他评、方案库进行管理，方便快速选择或者搜索量表。每个量表前面均标明量表总题数量，选择量表后自动统计所选自评及他评量表的总题目数量。 - 系统中明尼苏达多相个性问卷（MMPI）可供选择的版本有 200 题、399 题、566 题三种，并且相互独立，每个版本单独使用即可得到简易版、标准版、详细版三种详实准确的报告。 - 系统支持后续增加拓展患者端，内置系统帮助，解决医生日常操作中可能出现的疑问。 三、产品配置要求： 1. 主控机（医生端）1台：主控屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080；≥16GB DDR4内存容量，≥inteli5处理器，≥1TB固态硬盘。无线wifi，≥Windows11系统。 2.心理CT固定测试终端机（患者端） 4台：主控屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080；≥8GB DDR4内存容量，≥N95处理器，≥256GB固态硬盘。无线wifi，≥Windows11系统。 |
| 2 | 沙盘治疗设备 | 1 | 一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，沙盘含架子整体高度≥650mm；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色。 二、1个团体实木沙盘，使用尺寸≥ 1200mm×宽 800mm×深80mm，沙盘含架子整体高度≥650mm。 三、3个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1600mm×300mm×1000mm，柜体采用5层8阶设计。 四、沙具数量≥2000个：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 五、精选原色水洗砂≥36公斤。 六、沙具选取框1套 （沙具选取框≥3个，清理刷≥3个）。 七、心理沙盘档案管理系统1套： |
| 3 | 经颅磁治疗仪 | 1 | - 适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。还可用于神经电生理检查，康复科、精神科和神经科的运动神经功能评定。 - 主机： - 外观结构：一体式主机或分体式 - 冷却系统：液冷或其他能更快速冷却方式 - 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T～6T - 输出脉冲频率：0.1Hz～40Hz可调 - 电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000VAC。 - 安全预警： - 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 - 在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。 - 可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。 - 刺激线圈： - 标配圆形或8字形线圈， - 可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型； - 软件功能： - 可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。 - 可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存。 - 实时线圈温度显示。 - 可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。 - 可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为。docx文档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。 - 检测模式： - 检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。 - 检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。 - 具备自动计算神经传导时间功能。 - 具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。 - 通道数：2通道 - 支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。 - 内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。 - 能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。 - 治疗方案提供详细图文描述，配合专利定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。 - 支持扩展经颅磁刺激随动导航系统 - 开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。 - 设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。 |
| 4 | 心理挂件 | 10 | 实木边框，含框尺寸： ≥400*600mm。 |
| 5 | 催眠床 | 2 | 一、硬件参数： 1.产品尺寸：长≥1500mm*宽≥900mm*高≥570mm（收拢靠背） 2.产品尺寸：长≥1900mm*宽≥900mm*高≥570mm（平放靠背） 3.音乐放松系统参数：运行内存：≥4GB；存储容量：≥64GB 二、软件参数： 1.包含压力自测、HRV数据评估、氛围催眠、音乐调试、 冥想放松、视频放松、调节训练、趣味测试、心理电影、心理科普、个人中心、无线数据传输 |
| 6 | 脑电图机（主要适用于儿童，能兼容成人更宜） | 1 | - 采用≥32通道脑电放大器。 - 采样分辨率（A/D Convertor）及精度： 24bit； - 耐极化电压：±750mV； - 放大器输入阻抗： ≥200MΩ； - 共模抑制比：≥120dB；噪声电平：≤1.0μV p-p； - 带宽： 0.08Hz–500Hz； - 幅频特性：0.3Hz–150Hz，偏差不超过﹢5%~﹣10% - 闪光刺激器配备滤光片插槽，支持更换不同滤光片，提供多种颜色的特异性光刺激； - 灵敏度：OFF、（1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm； - qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析与功率比分析，包括RBP、ABP、TP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α），峰值频率（PPF）、边值频率（SEF）、振幅整合脑电图（aEEG）、彩色密度频谱分析（cDSA）等指数统计与计算功能； - 支持最高 1920×1080@30fps 高清画面输出，具备 4 倍光学变倍与 16 倍数字变倍，支持 120dB 超宽动态范围； - 过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过度换气诱发试验； - 动态脑电可记录16导EEG信号与1导心电信号； - 动态脑电记录盒：重量≤120g； - 连续记录时间：12、24、48小时可设； - 配置要求：主机1台，32导放大器1个，视频单元1个，脑电电极1套，打印机1台，台车1个，动态记录盒2个。 |
| 7 | VR 治疗仪 | 1 | 1.资质要求：设备拥有医疗器械注册证。 2.适用范围：可用于所有存在轻度认知功能障碍的患者，适用范围无限制性的病种或其他前提条件要求，能够对患者进行精神心理和认知能力测评，并进行认知康复训练。 3.整体要求：提供≥15个基于虚拟现实技术的评估及训练内容模块，拥有≥140个VR评估及训练场景内容，所有VR场景需支持在VR一体机设备上进行运行和使用，并支持接入脑电、心率等生理参数传感器以及头部运动追踪模块进行监测。 4.数据报告：每次VR评估或训练都需出具相应的评估或训练报告，报告内容需至少包含患者基础训练数据、脑电、心率和头部运动数据分析结果，并能够进行打印输出。 5.网络部署：系统需支持本地局域网部署，所有数据均在局域网环境下进行采集、传输、储存、分析和可视化显示，所有数据均不允许传输到外网环境中。 6.心理及认知测评：系统提供≥200个评估量表内容，可通过管理系统为患者分配测评任务并实时跟进患者测评任务完成进度。 7.医生控制端：具备患者信息录入、评估训练方案管理以及训练场景的启动、结束和切换等功能；具备VR画面投屏功能；具备数据可视化功能，可实时显示设备名称、头盔电量、左右手柄电量、设备启动状态、重新定位、音量调节、患者信息、训练信息、实时生理数据（含脑电、心率生理指标数据）；具备根据患者症状为其添加标签功能；内置≥100处方内容，并支持为患者定制化≥14天疗程方案；具备档案管理功能，可以一站式管理患者信息、测评记录和治疗记录；具备报告编辑功能，可自主配置报告展示模块以及对报告内容进行编辑 8.VR评估模块： （1）具备VR情绪压力评估功能，通过接入专业生理参数传感器，定量化评估患者情绪压力状态。 （2）具备VR注意力评估功能，基于国际注意力评估范式进行开发，具有模拟现实环境的干扰刺激能力 （3）具备VR认知评估功能，能够对患者的注意力、记忆力、执行功能、逻辑思维、知觉运动等≥5个认知维度进行评估，并出具详细的评估结果报告。 9.具备VR放松训练功能，包含身心放松、音乐治疗、催眠治疗、正念训练、松弛治疗等≥5种训练模式 10.具备VR专项强化训练功能，包含注意力和认知能力训练模块，提供≥20种训练场景内容，实现对患者记忆力、注意力、意志力、反应能力、执行功能等改善的目的，每个训练内容均具有≥20个难度等级，并拥有难度自适应调节功能。 11.具备VR暴露脱敏训练功能，包含恐惧症暴露脱敏训练、成瘾治疗、创伤治疗、强迫症脱敏训练、自信心演讲训练等模块，提供≥50个训练场景内容。 12.具备VR心理训练功能，包含宣泄训练、工娱训练、同理心训练等经典心理训练功能 13.具备VR反馈训练功能，提供≥3个VR生物反馈训练场景内容。 14.具备团体联机训练功能，多名患者可同时进入同一个虚拟场景中进行互动联机训练，在VR虚拟场景中可以看到彼此的虚拟化身并实时同步化身的状态，患者在虚拟场景中可进行自由移动、语音交流、文字交流等多维交互。 15.配套硬件设备： 15.1 VR医生控制端：内存≥16GB，储存≥500GB。 15.2台车：可用于放置主机、路由器、报告终端等设备，可移动。 15.3路由器：无线速率≥5000M，支持Wi-Fi7。 15.4报告终端：可用于打印患者报告，幅面A4。 15.5 VR一体机套装：包含VR头盔和控制手柄，设备分辨率≥3600x1900，视场角≥98°。 15.6生理参数采集设备：可在VR评估训练过程中实时采集患者心率、额温、大脑δ波、θ波、α波、β波和γ波等脑波信号并进行分析。 15.7沙发椅：具备坐立、躺卧功能，拥有加热、按摩功能。 15.8便携式光照治疗套装： - 智能光照台灯：具备定时长使用功能；具备定时闹钟功能；具备唤醒功能；具备白光和蓝光两种光照治疗模式；具备手动自由调节光照强度功能；可升级扩展物联网控制模块对每一个智能光照台灯进行无线控制 - （2）智能光照眼镜：具备40Hz治疗功能，具有蓝色光波长及全光谱可见光波长治疗双模态，波长峰值470-480nm，设备需通过光生物安全检测 （3）提供配套辅助小程序，小程序拥有量表测评、心理/睡眠科普、治疗方案推荐、睡眠日记、冥想放松等功能。 16.配置要求： VR评估训练软件*1套 VR医生控制终端*1套 医用台车*1套 路由器*1套 报告终端*1套 VR一体机套装*2套 沙发椅*2套 生理参数采集设备*2套 便携式光照治疗套装*1套 |
| 8 | 儿童专用心电图机 | 1 | - 1.频率响应：0.01Hz～500Hz ，采样率：64kHz，起搏器采样率：96kHz。 - 2.输⼊阻抗：≥100MΩ（10Hz），定标电压：1mV±1%，耐极化电压：≥900m V。 - 3.内部噪声：≤12.5µVp-p，共模抑制⽐：≥140dB（AC滤波开启）。 - 4.触摸显⽰屏幕尺⼨：≥12英⼨，分辨率≥1280×800，采⽤倾斜⻆设计，⽀持屏 幕背景⽹格显⽰。 - 5.⽀持同屏显⽰10秒12导同步⼼电波形。 - 6.存储⼼电图报告：≥1200份。 - 7.内置数据输出装置，输出分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，⽔平分辨率≥40点/m m（25mm/s）。 - 8.⾛纸速度⾄少包含5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 - 9.具备信号质量检测功能，对于信号⼲扰、接触不良或导联脱落的导联做出提⽰。 - 10.具备起搏检测功能，起搏标记在显⽰屏上单独区域显⽰。 - 11.⽀持条码扫描输⼊病⼈信息。 - 12.具有预约下载功能，直接将病⼈预约下载到⼼电图机上。 - 13.具有关机延迟功能：⾃第⼀次低电量提⽰后，有≥5min的关机延迟时间。 - 14.具有⽆线连接模块。 - 15.内置充电电池，充满电后连续⼯作≥500份⾃动报告或≥1h连续记录或≥8h⽆记录测量。 |